## 附件1
附件1
乐从慈善会水藤综合服务大楼康复设备 康复设备采购清单
序号 | 设备 | 说明 |  | 数量
1 | 功率自行车 | 规格：1360X620X930mm； 用途：用于下肢关节活动肌力训练及协调功能训练。 |  | 6
2 | 上下肢智能康复训练系统 | 1、上肢训练单元可高低调节,显示屏幕可330度转动。 2、采用10.4寸彩色液晶触摸屏。 3、具有六种训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 4、具有四种保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 5、参数： 输出功率：80VA。输入电压：AC 220V。熔断器：F1AL250V，F3AL250V。保险管规格：2A 5X20mm。 运动速度：5rpm-55rpm连续可调。时间0～60min 可调。 痉挛力量：1-3档可调，痉挛时间：2s-28s可调，电机输出，功率分为高、中、低3档。 微电脑程序设置转速、时间并根据患者肌张力控制转向；具备自动防肌肉痉挛控制装置；配有臂拖，把手和臂拖可互换。 上部分可水平旋转180°，立杆上下0-70MM可调；有脚踏选项；固定腿板可调。 训练报告：显示训练时间，主动时间、被动时间、距离，痉挛次数、卡路里等。 两种运动模式：主动模式、被动模式；训练部位：上肢、下肢两个部位；产品通过（NQA）CE认证。 |  | 1
3 | 无障碍垂直律动机 | 1.设备描述：要求符合运动科学的垂直上下单一方向振动的且带有训练把手的律动机； 2.规格需求：操控屏幕须带触控功能且≤15.6英寸，至少9档控制，振动频率范围2Hz~10Hz之间，振动幅度≧2mm，承重量≧120Kg，产品尺寸约为长82cm*宽64cm*高172cm； 3.马达要求：功率≧735W，商用级无刷马达； 4.产品智能化，产品显示屏在操控产品的同时具备具有在线课程指导功能；（投标文件中提供产品彩页。） 5.液晶显示屏须具备视角调整功能； 6.在线课程体系中，需要具有亚健康预防和调理的运动干预课程包，包含但不局限于肩颈改善，微循环加速，减脂塑形，运动后的放松排酸以及经络拉伸等； |  | 1
4 | 肩关节康复器 | 1. 微特电脑数码控制设计，采用进口集成元器件，设大容量进口CPU中央处理器，智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 2. 大屏幕液晶背光显示。 3. 关节角度活动范围：0°—150°； 4. 关节角度变化速度范围：0.5°—4°/s； 5. 电源：220Vac±10%，50±1Hz； 6. 功耗：≤60W。 |  | 1
5 | 肘关节康复器 | 1. 康复器开机先出现伸展运动，固定支架和活动支架之间的夹角(α)向180°运动(α=180°时为运动初始位置)。 2. 康复器活动支架长度可调节范围不小于50mm。 3. 康复器固定支架和活动支架之间的夹角(α)向运动变化范围不小于100° 4. 康复器额定载荷为50N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 5. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。 6. 康复器固定和活动支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于0.5°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调。 7. 康复器在于50N荷载下可连续工作时间大于4h。 8. 康复器设手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行复位运动（α向180°运动）。 9. 康复器输入功率为70VA。 10. 额定工作电压：220VAC±22VAC |  | 1
6 | 全身训练组合架(六件套) | 规格：2200X1690X2290±30mm； 组件： 肩关节旋转训练器(杆式) 肩关节旋转训练器（轮式） 前臂旋转训练器 腕关节屈伸训练器 滑轮吊环训练器 肋木(带肩梯) 材质：国家标准型A3钢、不锈钢、矩形管、圆管、方管、优质木材表面清漆。 |  | 1
7 | 液压式踏步器（踏步训练器） | 84×65×118cm,扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 |  | 1
8 | 划船机 | 142×62×82cm,油缸力值调节档数12档，坐垫中心至脚踏板距离70～105cm，最大承载能力135kg。 |  | 2
9 | 电控等速腿部前踢与勾脚训练机 | 机台采用双向阻力设计； 速度控制为旋转式无段速度调整； 力量控制为使用者本身主动控制； 力量范围≥1Kg、≤85Kg； 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、臀大肌、腓肠肌、胫骨前肌等； 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； 机台功率≤30W； 整体结构采用高硬度钢体结构； 机体脚架采用塑料套保护； 最大承载重量不低于150KG； 外接220V电源，电气符合国家标准 |  | 1
10 | 电控等速手臂开合训练机 | 机台采用双向阻力设计； 速度控制为旋转式无段速度调整； 力量控制为使用者本身主动控制； 力量范围≥1Kg、≤85Kg； 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； 机台功率≤30W； 整体结构采用高硬度钢体结构； 机体脚架采用塑料套保护； 最大承载重量不低于150KG； 外接220V电源，电气符合国家标准 | 锻炼部位：胸大肌、三角肌、棘下肌、肱二头肌、阔背肌、斜方肌、手部伸肌等； | 1
11 | 电控等速上推/下拉训练机 |  | 锻炼部位：前锯肌、斜方肌、胸大肌、肱三头肌、背阔肌、大圆肌、肱二头肌等； | 1
12 | 电控等速腿部推蹬训练机 |  | 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、臀大肌、腓肠肌等； | 1
13 | 平衡功能检测训练系统 | 1、检测、分析双脚站立和单脚姿势，双脚、左、右脚的重心运动轨迹，评估直立平衡能力。 2、系统软件界面上显示压重，直立方式：0—190Kg。 硬件配置：联想扬天 A4600KE5800/21寸，软件详细参数（软件版本5.0） 屏幕尺寸：21英寸；CPU 型号：Intel 奔腾双核 E5800；CPU频率：3200MHz； 内存容量：2GB DDR3；硬盘容量：500GB 7200转，SATA2； 显卡芯片：Intel X4500 HD 共享；光驱类型：DVD-ROM； 操作系统：Windows 7 Home Basic；产品类型：商用电脑 显卡类型：集成显卡 彩色喷墨品牌打印机一台、高性能音箱、一套平衡训练软件，与世界最大衡器生产商托利多合作生产手、脚、坐按板 。 实时训练、语音提示功能。打印输出单元，检测显示单元，数据处理单元；数据进行实时显示，具有上下肢、坐平衡功能评估；重心分布图、特征频率分析图、实时显示曲线图。 |  | 1
14 | 手部多功能训练桌 | 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器: 1.手掌抓握训练器；2.前臂旋转训练器；3.手指屈伸训练器；4.手指对称位训练器； 5.手指捏力训练器；6.拇指力量训练器；7.手柄提升训练器；8.手指平拉训练器 9.手指抓握训练器；10.腕关节背屈背伸训练器；11.腕关节尺偏桡偏训练器 12.前臂伸展训练器 规格：120x120x136cm 重量（kg）：65 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：500g-3000g |  | 1
15 | 平衡杠 | 规格：2930X780-940X730-980±30mm； 扶手高度在离地面距离730~980mm间分五级可调，每级50mm，宽度在380~540mm间可调，分腿版高度120mm，长2400mm； 重量：57.5kg 材质：国家标准型不锈钢、PVC钢、焊缝管、优质实木、高级防滑胶。 |  | 1
16 | 台阶训练组合 | 规格：2920X1730X1110-1350±30mm； 扶手在1110~1350mm间分三级可调，每级高度80mm，扶手间宽度850mm；三侧阶梯分别为3、4、6梯，,3梯侧阶梯高度为200mm，4梯侧阶梯高度为150mm,6梯侧高度为100mm，三侧阶梯宽度统一为300mm，长度为780mm 材质：国家标准型不锈钢管；角铁；焊缝管；高级防火板、防滑胶；高密度中纤板。 |  | 1
17 | 辅助步行训练器（带刹带座） | 114×82×102～141cm,台面垫高度调节范围39cm,手柄间距调节范围0～55cm，,座垫高度调节范围53～72cm,台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。 |  | 1
18 | 腰部电子牵引床 | 一、主要技术参数 1、电源：220V /50HZ 2、功率：240W 3、腰椎牵引力0-999N 4、腰椎牵引行程：200mm 5、腰椎牵引总时间：0-60min 6、持续牵引时间：0-9min 7、间歇牵引时间：0-5min 8、左右摇摆角度：-25°～ +25° 9、成角角度：-10°～+30° 10、具有三维立体牵引复位功能 11、颈椎牵引力0-300N 12、颈椎牵引行程：300mm 13、颈椎牵引总时间：0-60min 14、持续牵引时间：0-9min 15、间歇牵引时间：0-5min 16、颈椎牵引曲度：0-15°可调 17、智能数字显示时间和牵引力 18、简单的牵引参数输入法 19、具有八种牵引模式，即持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式任意选择 20、牵引力自动补偿功能 21、20个病例档储存和管理功能 二、牵引床特点:一机两用，双人双牵，一次牵引两个人，三维多角度脊椎牵引治疗，全自动颈椎牵引。 |  | 1
19 | 电动直立床 | 192×82×193cm,床面高度52cm，床面宽度61cm，床面角度转动范围0°～90°，额定负载135kg，平均角速度1.25°/S，输入功率120VA。 |  | 2
20 | PT训练床 | 192×123×48cm, 床面高度48cm 最大承载能力135kg |  | 2
21 | 牵引网架（网架和床） | 222×117×212㎝，水平网架额定载荷：80㎏ 床面额定载荷：135㎏,床面高度112cm，床面宽度50cm. |  | 1
22 | OT训练桌 | 1、规格：折叠1260*720*750mm 展开2020*980*750mm 2、功能：上肢各种作业治疗的组合式训练装置。 改善手指功能，提高手眼协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 3、包含14种作业治疗器具： 上肢协调功能练习器（手指）、上肢协调功能练习器（腕）、分指板带绑带、铁棍插板、木插板、手指阶梯、几何图形插板、认知图形插板、上螺母、上螺丝、套圈（立式）、套圈、堆杯、上肢协调功能练习器（榫卯） |  | 1
23 | 四人站立桌 | 133×133×107cm,肘部垫宽度40cm，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 |  | 1
24 | 推拿治疗床 | 外形尺寸：1870X660-920X740±30mm； 床面宽度：660mm 按摩枕：560X200X80±30mm； 呼吸孔尺寸：180X125mm； 托板大小：300X340mm，托板高度560mm，托板伸出的尺寸可调范围0~130mm，两边各配一个托板； 头面处上斜5°； |  | 6
25 | 中频脉冲治疗仪 | 1、中频频率范围：2-6KHz。 2、低频调制波频率范围：0-199Hz。 3、连续低频正弦波调制中频正弦波。 4、调制方式：连续调制、间歇调制。 5、低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。 6、输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。 7、不同负载下的电流变化率不大于±10%。 8、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 9、6档可调，最高温度40±3℃。 10、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。 11、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。 12、彩色触摸屏操控，四通道独立控制 13、产品取得计算机软件著作权。 |  | 6
26 | 沙盘作业 | 1、沙具：包含多种类型沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等不少于9大类，43小类总计不少于600件。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种。沙具独具特色，建筑类至少包含如房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等；动物类至少包含如恐龙，蝴蝶，牛，马，羊等；食品类至少包含如粽子，水果，鸡蛋，馒头等，花草类至少包含如太阳花，桃花、牡丹等；交通工具类至少包含如小汽车，单车，吉普车，跑车，越野车，三轮摩托车，火车，船等，人物类至少包含如受伤人物，大学生，婚礼人物，婴儿等。 2、沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序不少于10kg。沙盘专用沙进行了特定元素迁移的检测，检测方法参照GB6675.4-2014，判定结果为合格。 3、标准实木沙盘1个：全实木材质，技术规格：72×57×7cm 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，表面光滑，含实木支架1套，配件螺丝1包。 4、标准实木沙具柜1个：纯实木制造，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm）； 5、心理沙盘指导书籍1本：提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。由心理游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 6、沙盘辅助配件1套：包含不少于沙耙，沙铲，平行刷等工具，方便来访者操作。 7、沙盘视频剪辑光盘1张;包含沙盘操作使用视频，为初学者提供学习的机会。 投标人须提供所投产品的“沙具柜、“沙盘”、“沙具均须具有检测部门出具的检测报告，且检测内容都须包含甲醛释放量，以及铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量。 投标人须提供具有一种箱庭游戏用心理沙盘实用新型专利证书。提供加盖授权厂商公章的检测报告扫描件或复印件。 投标人须提供具有心理沙盘CE认证证书。提供加盖授权厂商公章的检测报告扫描件或复印件。 投标人须提供有心理沙盘专用沙经过中国认可国际互认检测认证，所测项目符合GB6675.4-2014的规定，供加盖授权厂商公章的检测报告扫描件或复印件。 |  | 1
27 | 理疗床 | 180*60*60cm，最大承载能力135kg。 |  | 7
28 | 操作台 | 框架：多层夹板，面贴榉木木皮。油漆：PU全封闭漆。尺寸定制。 |  | 3
29 | 自理床 | 1.框架：可选择采用进口白蜡木，细腻、总体强度性能较好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；湿度≤12%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，不得使用废材和回收木材；家具需底脚着地平稳，具有抗倾覆能力。 2.木皮：可选择采用橡木，表面纹理需颜色对称相似、纹理一致、无色差。 3.板材：采用实木多层板，环保等级不低于E1级，游离甲醛释放量≤15mg/100g，具有一定的阻燃性和防腐蚀性。 4.封边：实木木皮封边，需无透胶，避免鼓泡、开裂现象，收口整齐、自然、完整，拼接严密、牢固、周边弧形营光滑一致。 5.边型：需与整体风格一致，车木线型应一致，凹凸台级应均匀，车削线型应清晰、层次分明，圆弧处应圆润无缺陷，对加工表面不得有崩茬、刀痕、砂痕。 6.油漆：优选进口一线品牌环保油漆，易涂宝、大宝、阿克苏；均需进行净味处理，均需配比纳米银油漆，抗菌等级为5年，需经过5底3面漆，打磨4次工序；漆膜硬度达到2H-3H之间；油漆应光滑、通透、漆膜均匀、哑度一致，不得有皱皮、离层、发粘、漏气现象，涂饰表面光泽柔和，手感细腻、色泽一致，日久不变色。 7.五金件：优选百隆（Blum）进口优质五金件，包括拉手、阻尼铰链、静音阻尼托底轨等，带自闭功能。 8.海绵：床要求为优质高密度泡棉（中软），密度≥35kg/m³；沙发要求内置高密度（≥40kg/m³）一次成型中密度泡棉，硬度为35、不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，柔软且富有韧性，透气性好，符合人体工程学，采用真空发泡工艺。 9.饰面：采用进口高档西皮、优质布艺或耐磨防超纤皮；质感需柔和，抗划、耐脏性能好，具有纳米三防功能；包覆面料需平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，走双明线，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明，面料通过SGS专业机构检测认证， 耐磨系数为≧4.5万次以上皮革类耐磨系数为≧50万次以上，坐垫设计隐藏拉链，可拆洗。 饰面材料可用84消毒液和水一定比例混合直接擦洗，易于清洁消毒。 10.其他：所有家具必须确保无尖角，四角需倒安全圆弧，防止老人磕碰；衣柜内置优质实木挂衣杆、带锁抽屉、活动层板等；家具需带进口橡胶防滑脚垫。 所有家具需有专业适老化设计，符合项目需求 |  | 32
30 | 护理床 | 1、具体的材质标准与自理床的一致。 2、尺寸：1000*1980*800。 |  | 33